Сборка корпуса

  - и 1.2 Соедините секции согласно маркировке с помощью штифтов и четырех болтов М2.5х12.

  - Во время сборки линейки избегайте давления на точки соединения, не подвергайте корпус к изгибу(собирать на ровной поверхности).

Вставка ленты

  - Не стоит раскручивать ленту полностью, во избежания неумышленного повреждения или сгиба.

  - Полоса считывания(гравировка растра) сделана не по центру ленты, поэтому вставляйте ленту согласно надписи «А-А», для правильного положения ленты.

  - Вставьте ленту в паз корпуса.

  - Постепенно раскручивайте и вставляйте ленту, при этом чистя(обезжиривание) гравированную поверхность используя растворитель типа алкоголь(Вероятнее всего тех.спирт). Если вставка ленты затруднена, двигайте её назад – вперёд.

Крепёж ленты

3.1 закрепите блок № 1, используя винты ТС М2х5(вытащите ленту на 10см с правой стороны корпуса).

3.2 Повторите эту операцию(пункт 3.1) но только с левой стороны.

3.3  Проверьте положение болта на блоке № 2. Он должен быть в начальном положении, 2мм от блока.

3.4 Расположите две пружины и блоки №2 и №3 как показано на рисунке.

3.5 Вставьте ленту обратно в корпус на 5мм в глубь. Два блока (№2,3) не должна разъёдиниться.

3.6 Закрутите 4 штифта М3х8 для того чтобы закрепить ленту.

Установка резиновых шторок

4.1 Когда край резиновой шторки вставлен в паз, она должна расположиться под углом во внешнюю сторону.

4.2 Чтобы облегчить протаскивание резиновой шторки в пазах, сделайте концы тонкими.

4.3 При необходимости используйте плоскогубцы.

4.4 Отрежьте резиновые шторки выходящие за края корпуса.

Установка считывающей головки

5.1 Вставьте считывающую головку как показано на рисунке. Предварительно проконтролируйте чтобы считывающее стекло было чистым. Пластмассовые фиксаторы, которые фиксируют скользящую часть и которые должны быть удалены после окончания установки, должны быть вставлены и легко скользить в своих собственных пазах.

5.2 Стандартный вывод кабеля с правой стороны. В случае, если вам необходим вывод кабеля с левой стороны, вы можете развернуть линейку на 180°, но лучше указать вывод кабеля с левой стороны при заказе изделия.

Монтаж боковых колпачков

6.1 Для крепления используются болты М3х18 по 3шт. на каждый колпачок.

Монтаж линейки

7.1 Продолжите монтаж линейки на станок предварительно изучив инструкцию по монтажу.

Настройка растровой ленты

8.1 Выкрутите болт ТС М3х8 который находится на левом колпачке линейки.

8.2 Шестиугольником через отверстие вышеупомянутого болта достаем до штифта пружинной системы.

8.3 Поворачивая по часовой стрелке шестиугольником добейтесь той же регулировки, сделанной Изготовителем (каждый поворот соответствует линейному изменению 20-23 мкм/м).

8.4 После регулировки закрутите болт обратно.